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1. Beskriv planlagt jobb


4. Beskriv tiltak for å fjerne /Kontrollere risiko

2. Bryt ned jobben i delaktiviteter

5. Vurder og beskriv konsekvenser av tiltak (husk at tiltakene kan representere nye risikomomenter

3. Drøft risikomomenter


6. Husk erfaringsoverføring

	Fakultet/Institutt/Avdeling : Medisinske fakultet, Elektronmikroskopisk avdeling

Utført av    :  Randi Olsen, Helga Marie Bye, Thale Henden den 02.02.06

Antall sider: 2

Sign:                                                                                                                         Sign

	UiTø gjennomførte høsten 2005 en stor risikovurdering av radioaktivt utslipp ved UiTø. Resultatet av denne risikovurderingen  (grovanalyse, risikoverdi 9 ) viste at den største risikoen ved utslipp av radioaktivt isotop ved UiTø var arbeid med uranylacetat på laboratoriet (søl av Uranylacetat). God tilretteleggelse av dette arbeidet er derfor nødvendig og en sikker jobb analyse av arbeidsoppgavene rundt håndteringen av uranylacetat syntes derfor nødvendig.

	Beskrivelse av arbeidsoppgave
	
	
	
	

	Kritiske deloperasjoner /

Delaktiviteter i jobben
	Risikomomenter:

(Hva kan gå galt)?
	Tiltak
	Ansvarlig / tidsfrist
	Utført

	Oppbevaring av uranyl


	Stjeles

Avgir stråling
	Oppvares på Hotlab (låst)

Bak blyskjerm på kjølerom
	Alle brukere
	Ja

	Avveiing av uranyl


	Inhalering av tørrstoff

Søl av tørrstoff
	Avveies i avtrekk

Skriftlig rutiner for tiltak ved søl

(vernetiltak, beredskap)

Husk sjekking av området med aktivitetsmåler før og etter avveiing

Bruk av finger dosimeter
	Randi Olsen /utg febr 06

Thale Henden utg febr 06
	Ja

	Tilsetting av væske til tørrstoff


	Sprut
	Skriftlig rutiner for tiltak ved søl
	Randi Olsen /utg febr 06


	

	Transport av stockløsning

5% ned til EM lab


	Miste glasset/søl
	Glasset transporteres i lukket plastikk beholder

merket med faremerke Ioniserende stråling

Skriftlig rutiner for tiltak ved søl
	Randi Olsen /utg febr 06


	

	Oppbevaring på labb
	Stjeles

Avgir liten stråling
	Lab er låst etter arbeidstid

Skjermes med tinnfolie

Glasset merkes med faremerke ioniserende stråling
	Randi Olsen /utg febr 06

Alle brukere


	Ja

	Tilsetting av 5% løsning i brønner i petriskål


	Søl /sprut
	Skriftlig rutine

Bruk av hansker, finger dosimeter 
	Randi Olsen /utg febr 06


	

	Gridder taes opp og skylles


	Søl /sprut
	Skriftlig rutiner for tiltak ved søl
	Randi Olsen /utg febr 06


	

	Uranyl løsning fjernes fra petriskål


	Søl /sprut
	Skriftlig rutiner for tiltak ved søl
	Randi Olsen /utg febr 06


	

	Avfallshåndtering


	Søl / avfall der det ikke skal
	Filtre og 5% løsning samles opp og går som radioaktivt avfall

Parafilm/ pipetter vrenges inn i hansken og går i vanlig risikoavfall 

Inn i arbeidsrutinen
	Randi Olsen /utg febr 06
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