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FORMÅL OG OMFANG

Målet med denne instruksen er å legge til rette for en trygg arbeidsplass for de som arbeider med åpne radioaktive kilder og deres kollegaer. Instruksen gjelder for alle som har behov for  å bruke disse 

Adresse: http://www.fm.uit.no/info/imb/hms/pages/straalevern.html
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1. FORMÅL OG OMFANG

Disse arbeidsrutinene skal medvirke til å forhindre ulykker og helseskader ved at alt arbeid utført ved Universitetet i Tromsø skjer på en sikker måte og i samsvar med lover og forskrifter. Instruksen gjelder for alle ansatte, gjesteforskere og studenter som arbeider med flytende nitrogen ved Universitetet i Tromsø.

2. ANSVAR OG MYNDIGHET

I henhold til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, spesielt §114, har 

ansvarlig leder og kurslærer ansvar for: 

· å legge forholdene til rette slik at disse retningslinjene kan overholdes 

· at arbeidstakerne og studentene gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at de får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig 

· opplæring http://www.adm.uit.no/persavd/hms/labsikkerhet/index.htm
· at nødvendig verneutstyr er tilgjengelig og blir brukt 

Arbeidstakerne og studentene har ansvar for å: 

· følge gjeldende rutiner 

· bruke nødvendig verneutstyr 

· melde fra til ansvarlig leder eller kurslærer om eventuelle feil og mangler

3. DEFINISJONER

	PRIVATE
Ansvarlig leder:
	Arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere

	Kurslærer:
	Kursansvarlig for laboratoriekurs for studenter, samt den som veileder på slike kurs

	Arbeidstaker:
	Alle som har et arbeidsforhold ved Universitetet i Tromsø (inkl. eksternt finansierte), samt gjesteforskere og studenter som i prosjekt er knyttet til forskningslaboratorium

	Student:
	Registrert student ved Universitetet i Tromsø


4. GENERELT

Flytende nitrogen har et smeltepunkt på –210 grader Celsius og et kokepunkt på -196 grader Celsius.

Ved kontakt med luft vil derfor oksygen kondenseres og bli anriket i det flytende nitrogenet. Beholdere skal derfor ikke stå i kontakt med luft over lengre tid. Ved arbeid med flytende nitrogen er den ofte eksponert til romtemperatur, og temperaturgradienten vil da være stor og muligheten for både nitrogensprut og eksplosjon er stor. For å unngå skade på deg selv og medarbeidere er det viktig å være klar over både hva slags verneutstyr du skal bruke og hvilke type beholdere som er egnet til å transportere nitrogen på. 

1liter flytende nitrogen vil utgjøre 706 liter i gassform og flytende nitrogen som går over i gassform vil derfor føre til  at oksygeninnholdet i luften synker. Arbeid med flytende nitrogen skal derfor forgå i store , godt ventilerte rom. Unngå små lukkede rom. (kjølerom, heis etc) .
Opplæring i henting av nitrogen fra hovedtank skal gies enten av trenede medarbeidere eller av ansatte  på teknisk avdeling (betjenter).

Bruk alltid nødvendig verneutstyr og sett deg inn i  / klargjør førstehjelpstiltak .

Rapporter farlige situasjoner / uhell ved utfylling av skademeldingsskjema

http://www.fm.uit.no/info/imb/hms/documents/Skadeskjema_210202-1.doc
5. REFERANSER  OG VEDLEGG

· http://www.bbk.ac.uk/so/liqn2.htm
· http://www.botany.unimelb.edu.au/admin/EHSwebmanual/NITROGEN
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	BRUK:


Lokal opplæring skal være gjennomgått før en fyller selv





Merk nitrogenbeholderen med fareetikett for flytende N2  og bruk 


beholdere beregnet for transport; termos eller spesialtank





Bruk egnet verneutstyr: beskyttelsesbriller, termodress, termohansker, termosko og hørselsvern. 


     Dressen skal være utenpå sko, og ermene over hanske kanten





Beholderen må stå støtt, sikkert og i passe avstand fra tappekran





Slangen må ikke stikkes for langt ned i beholderen, grunnet fare for sprut





Fest slangen slik at den ikke kan hoppe ut (permanent festepunkt)





Ikke overfyll beholder





Ikke forlat beholderen  under oppfylling





Sørg for tilstrekkelig ventilasjon





Transporter forsiktig i korridor: Om det er mulig transporter i kulvert og bruk bare vareheis (stor), ikke personheis.





Skal fylte nitrogenbeholdere fraktes i bil må beholderen være sikret og festet  på forsvarlig måte. Bruk bare Universitetets egne kjøretøy, ikke private.  
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